## MOD_BUS协议
Instruments仪表通信协议（Modbus-RTU）
本协议支持以下3条指令
1 读取浮动数据寄存器 |  |  | 功能码 04
2 读取内部参数寄存器 |  |  | 功能码 03
3 修改内部参数寄存器 |  |  | 功能码 06
1 读取浮动数据寄存器
上位机 指令格式 | 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 |  | 读取寄存器个数N | CRC
| 01H~FFH | 04H | 0000H~000FH |  | 0001H~0010H | CRCH | CRCL
| 1字节 | 1字节 | 2字节 |  | 2字节 | 2字节
下位机 正常应答 | 地址 | 功能码 | 字节数 | N个寄存器的数据 |  | CRC
| 01H~FFH | 04H | N*2 | 数据 |  | CRCH | CRCL
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | N*2字节 |  | 2字节
下位机 出错应答 | 地址 | 功能码+80H | 错误码 | CRC
| 01H~FFH | 84H | ERR见说明 | CRCH | CRCL
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节
2 读取内部参数寄存器
上位机 指令格式 | 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 |  | 读取寄存器个数N | CRC
| 01H~FFH | 03H | 0010H~0049H |  |  | CRCH | CRCL
| 1字节 | 1字节 | 2字节 |  | 2字节 | 2字节
下位机 正常应答 | 地址 | 功能码 | 字节数 | N个寄存器的数据 |  | CRC
| 01H~FFH | 03H | N*2 | 数据 |  | CRCH | CRCL
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | N*2字节 |  | 2字节
下位机 出错应答 | 地址 | 功能码+80H | 错误码 | CRC
| 01H~FFH | 83H | ERR见说明 | CRCH | CRCL
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节
3 修改内部单个参数寄存器
上位机 指令格式 | 地址 | 功能码 | 要修改的寄存器地址 |  | 要修改寄存器的数据 | CRC
| 01H~FFH | 06H | 0010H~0049H |  | 数据 | CRCH | CRCL
| 1字节 | 1字节 | 2字节 |  | 2字节 | 2字节
下位机 正常应答 | 地址 | 功能码 | 修改的寄存器地址 |  | 修改后寄存器的数据 | CRC
| 01H~FFH | 06H | 0010H~0049H |  | 数据 | CRCH | CRCL
| 1字节 | 1字节 | 2字节 |  | 2字节 | 2字节
下位机 出错应答 | 地址 | 功能码+80H | 错误码 | CRC
| 01H~FFH | 86H | ERR见说明 | CRCH | CRCL
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节
重要说明
1 本协议中，所有寄存器均为双字节，传输时高位在前，低位在后
2 寄存器地址和不同功能码可访问的寄存器请参见寄存器地址工作表及仪表型号对应的工作表
3 仪表接收的上位机指令长度均为8个字节，超出的部分无效，但前8字节指令仍然有效。 若规定停顿为0.1秒，则没有达到8字节的指令视为无效
4 错误码
01：功能码错，当功能码不是03H 04H 06H时 返回此错误码
02：地址错，当功能码所能访问的寄存器地址超出此功能码允许访问范围时，返回此错误码
03：寄存器个数错，要读取的寄存器个数超出了后续寄存器个数范围，返回此错误码
04：修改值错，要修改的寄存器的数据超出了此寄存器取值规定范围，返回此错误码
05：CRC错，校验结果不符
06：写错误，由于机型不同，某些内部参数寄存器为只读寄存器，如用功能码06访问，返回此错误码
5 CRC校验参见CRC工作表，发送时低字节在前，高字节在后。当校验码为2A2AH时，仪表直接通过不作校验
6 数据格式，16位整形数据中，负数用补码表示，即-1用FFFFH表示,-2用FFFEH表示

## 寄存器地址
寄存器均为双字节
| 寄存器类型 | 寄存器编号 | 寄存器地址 | 仪表类型 |  |  |  |  | 说明
寄存器编号 |  |  |  | PH | CON | DO | FCL | O3
0 | 浮动数据 （输入寄存器） 功能码04读取 | 30001 | 0000H | PH值 | CON值 | DO浓度（mg/L） | FCL值 | O3值 | 主参数测量值
1 |  | 30002 | 0001H | 小数及单位 | 小数及单位 | 小数及单位 | 小数及单位 | 小数及单位
2 |  | 30003 | 0002H | PH电极mV值 | TDS值 | DO含量（%） | HClO
3 |  | 30004 | 0003H | 小数及单位 | 小数及单位 | 小数及单位 | 小数及单位
4 |  | 30005 | 0004H | ORP相对值 |  |  | PH值 |  | 副参数测量值
5 |  | 30006 | 0005H | 小数及单位 |  |  | 小数及单位
6 |  | 30007 | 0006H | ORP绝对值 |  |  | PH电极mV值
7 |  | 30008 | 0007H | 小数及单位 |  |  | 小数及单位
8 |  | 30009 | 0008H | 温度值 |  |  |  |  | 温度测量值
9 |  | 30010 | 0009H | 小数及单位
10 |  | 30011 | 000AH | 电流输出值1 |  |  |  |  | 变送电流1
11 |  | 30012 | 000BH | 小数及单位
12 |  | 30013 | 000CH | 电流输出值2 |  |  |  |  | 变送电流2
13 |  | 30014 | 000DH | 小数及单位
|  | 30015 | 000EH | 指示灯状态 |  |  |  |  | 指示灯
14 |  | 30016 | 000FH | 继电器控制状态 |  |  |  |  | 继电器
16 | 内部参数寄存器 （保持寄存器） 功能码03读取 功能码06单个改写 | 40001 | 0010H | [5 empty] | 校准参数信息
17 |  | 40002 | 0011H
18 |  | 40003 | 0012H
19 |  | 40004 | 0013H
20 |  | 40005 | 0014H | 参数2校准情况
21 |  | 40006 | 0015H | 参数2 OFFSET
22 |  | 40007 | 0016H | 参数2 OFFSET小数和单位
23 |  | 40008 | 0017H | 参数2 SLOPE1
24 |  | 40009 | 0018H | 参数2 SLOPE2
25 |  | 40010 | 0019H | 参数1校准情况
26 |  | 40011 | 001AH | 参数1 OFFSET
27 |  | 40012 | 001BH | 参数1 OFFSET小数和单位
28 |  | 40013 | 001CH | 参数1 SLOPE1
29 |  | 40014 | 001DH | 参数1 SLOPE2
30 |  | 40015 | 001EH | 仪表地址 |  |  |  |  | 数据传输
31 |  | 40016 | 001FH | 通信速率
32 |  | 40017 | 0020H | 温补类型 0手动温补 1自动温补 |  |  |  |  | 设定参数
|  | 40018 | 0021H | 温度设定值（手动温补） 或 温度偏置（自动温补）
|  | 40019 | 0022H | 测量类型 | 测量类型 | 测量类型 | 测量类型
|  | 40020 | 0023H | 传感器类型 | 传感器类型 | 传感器类型 | 测量范围
|  | 40021 | 0024H | 缓冲液类型 | 测量范围 | 压力补偿 | PH补偿开关
|  | 40022 | 0025H |  | 温度基准 | 过程压力补偿 | 缓冲液类型
|  | 40023 | 0026H |  | 温度影响系数 | 盐度补偿
|  | 40024 | 0027H |  | TDS因数
|  | 40025 | 0028H
|  | 40026 | 0029H
|  | 40027 | 002AH
|  | 40028 | 002BH
|  | 40029 | 002CH | 继电器4 ON 对应值
|  | 40030 | 002DH | 继电器4 OFF 对应值
|  | 40031 | 002EH | 继电器5 ON 对应值
|  | 40032 | 002FH | 继电器5 OFF 对应值
|  | 40033 | 0030H | 继电器1 ON 对应值
|  | 40034 | 0031H | 继电器1 OFF 对应值
|  | 40035 | 0032H | 继电器2 ON 对应值
|  | 40036 | 0033H | 继电器2 OFF 对应值
|  | 40037 | 0034H | 继电器3 ON 对应值
|  | 40038 | 0035H | 继电器3 OFF 对应值
|  | 40039 | 0036H | 跟随冲洗继电器类型
|  | 40040 | 0037H | 跟随冲洗继电器设置
|  | 40041 | 0038H | 电流变送1 4mA 对应值
|  | 40042 | 0039H | 电流变送1 20mA 对应值
|  | 40043 | 003AH | 电流变送2 4mA 对应值
|  | 40044 | 003BH | 电流变送2 20mA 对应值
|  | 40045 | 003CH | AD |  |  |  |  | 内部参数
|  | 40046 | 003DH | AD
|  | 40047 | 003EH | AD
|  | 40048 | 003FH | AD
|  | 40049 | 0040H | 工作模式 0x000X：重启仪表 0x001X：测量模式 0x005X：设定模式 0x006X：校准模式 |  |  |  |  | 工作模式
|  | 40050 | 0041H | 工作模式参数（键值或数值）
|  | 40051 | 0042H | 工作事件
|  | 40052 | 0043H | 状态指示、反馈参数（错误码或操作反馈）
|  | 40053 | 0044H | 仪表型号 |  |  |  |  | 仪表信息
|  | 40054 | 0045H | 仪表类型
|  | 40055 | 0046H | 软件版本
|  | 40056 | 0047H | 硬件版本
|  | 40057 | 0048H | 仪表序列号1
|  | 40058 | 0049H | 仪表序列号2

## PH1酸碱度
功能码 | 寄存器地址 | 寄存器名称 | 范围 | 高字节 | 低字节 | 读/写 | 备注
浮动数据 （输入寄存器） 功能码04读取 | 0000H | PH值 | 0.00pH~14.00pH | 16位整形 0~1400 |  | R | 0x7FFF 超上限 0x8000 超下限
| 0001H | 小数及单位 |  | 小数位数 2 | 单位 pH | R
| 0002H | PH传感器电压值 | -1000mV~1000mV | 16位整形 -1000~1000 |  | R | 0x7FFF 超上限 0x8000 超下限
| 0003H | 小数及单位 |  | 小数位数 0 | 单位 mV | R
| 0004H | ORP值 | -1000mV~1000mV | 16位整形 -1000~1000 |  | R | 0x7FFF 超上限 0x8000 超下限
| 0005H | 小数及单位 |  | 小数位数 0 | 单位 mV | R
| 0006H | ORP电极mV值 | -1000mV~1000mV | 16位整形 -1000~1000 |  | R | 0x7FFF 超上限 0x8000 超下限
| 0007H | 小数及单位 |  | 小数位数 0 | 单位 mV | R
| 0008H | 温度值 | -10.0℃~110.0℃ | 16位整形 -100~1100 |  | R | 0x7FFF 超上限 0x8000 超下限
| 0009H | 小数及单位 |  | 小数位数 1 | 单位 ℃ | R
000AH
000BH
000CH
000DH
000EH
000FH
内部参数寄存器 （保持寄存器） 功能码03读取 | 0010H
0011H
0012H
0013H
| 0014H | PH校准情况 | 0:未校准 1:已校准 | BIT1：L点 BIT2：M点 BIT3：H点 |  | R
| 0015H | PH OFFSET | -60mV~60mV | 16位整形-60~60 |  | R
| 0016H | 小数及单位 |  | 小数位数 0 | 单位 mV | R
| 0017H | PH SLOPE1 | 70.0%~130.0% | 16位整形 700~1300 |  | R | 默认单位% 一位小数
| 0018H | PH SLOPE2 | 70.0%~130.0% | 16位整形 700~1300 |  | R | 默认单位% 一位小数
| 0019H | ORP校准情况 | 0:未校准 1:已校准 | BIT0：第一点 BIT1：第二点
| 001AH | ORP OFFSET | -100mV~100mV | 16位整形-100~100 |  | R
| 001BH | 小数及单位 |  | 小数位数 0 | 单位 mV | R
| 001CH | ORP SLOPE1 | 70.0%~130.0% | 16位整形 700~1300 |  | R | 默认单位% 一位小数
| 001DH |  |  |  |  | R
| 001EH | 本机地址 | 地址1~255 |  |  | R/W
| 001FH | 通信速率 | 0:1200 1:2400 2:4800 3:9600(默认) |  |  | R/W
| 0020H | 温补类型 | 0:手动 1:自动 |  |  | R/W | 手动温补时，下一寄存器为设定温度值 自动温补时，下一寄存器为设定偏置值
| 0021H | 温度偏置（自动温补） | -10.0℃~10.0℃ 0.0℃（默认） | 10倍值 读到250则实际值为25.0℃ |  | R/W
|  | 温度设定值（手动温补） | -10.0℃~110.0℃ 25.0℃（默认）
| 0022H | 测量类型 | 0:测量PH 1:测量ORP |  |  | R/W
| 0023H | 电极类型 | 0:玻璃电极 1:锑电极 |  |  | R/W
| 0024H | 缓冲液类型 | 0:NIST 1:USA |  |  | R/W
0025H
0026H
0027H
0028H
0029H
002AH
002BH
002CH
002DH
002EH
002FH
0030H
0031H
0032H
0033H
0034H
0035H
0036H
0037H
0038H
0039H
003AH
003BH
003CH
003DH
| 003EH | AD_SEN |  |  |  | R
| 003FH | AD_TEM |  |  |  | R
| 0040H | 工作模式 |  |  |  | R/W
| 0041H | 工作模式参数 |  |  |  | R/W
| 0042H | 工作事件 |  |  |  | R
| 0043H | 状态指示（如校准错误） |  |  |  | R
| 0044H | 仪表类型 |  |  |  | R
| 0045H | 仪表型号 |  |  |  | R
| 0046H | 软件版本 |  |  |  | R
| 0047H | 硬件版本 |  |  |  | R
| 0048H | 序列号1 |  |  |  | R
| 0049H | 序列号2 |  |  |  | R

## CON电导度
功能码 | 寄存器地址 | 寄存器名称 | 范围 | 高字节 | 低字节 | 读/写 | 备注
浮动数据 （输入寄存器） 功能码04读取 | 0000H | CON值 | 0~20.00uS 0~200.0uS 0~2000uS 0~20.00mS 0~200.0mS | 16位整形 0~2000 |  | R | 0x7FFF 超上限 0x8000 超下限
| 0001H | 小数及单位 |  | 小数位数 | 单位(查表) | R
| 0002H | TDS值 | 0~10.00ppm 0~100.0ppm 0~1000ppm 0~10.00ppt 0~100.0ppt | 16位整形 0~1000 |  | R | 0x7FFF 超上限 0x8000 超下限
| 0003H | 小数及单位 |  | 小数位数 | 单位(查表) | R
| 0004H | 电导值（无补偿） |  | 16位整形 0~2000
| 0005H | 小数及单位 |  | 小数位数 | 单位(查表)
0006H
0007H
| 0008H | 温度值 | -10.0℃~110.0℃ | 16位整形 -100~1100 |  | R | 0x7FFF 超上限 0x8000 超下限
| 0009H | 小数及单位 |  | 小数位数 1 | 单位 ℃ | R
000AH
000BH
000CH
000DH
000EH
000FH
内部参数寄存器 （保持寄存器） 功能码03读取 | 0010H
0011H
0012H
0013H
0014H
0015H
0016H
0017H
0018H
| 0019H | CON校准情况 | 0:未校准 1:已校准 | BIT0 |  | R
001AH
001BH
| 001CH | CON SLOPE | 70.0%~130.0% | 16位整形 700~1300 |  | R | 默认单位% 一位小数
| 001DH |  |  |  |  | R
| 001EH | 本机地址 | 地址1~255 |  |  | R/W
| 001FH | 通信速率 | 0:1200 1:2400 2:4800 3:9600(默认) |  |  | R/W
| 0020H | 温补类型 | 0:手动 1:自动（PT） |  |  | R/W | 手动温补时，下一寄存器为设定温度值 自动温补时，下一寄存器为设定偏置值
| 0021H | 温度偏置（自动温补） | -10.0℃~10.0℃ 0.0℃(默认) | 10倍值 如：读到或写入250则实际值为25.0℃ |  | R/W
|  | 温度设定值（手动温补） | -10.0℃~110.0℃ 25.0℃(默认)
0022H
| 0023H | 电导电极常数 | 0:0.01 1:0.10 2:1.00 3:10.0 |  |  | R/W
| 0024H | 测量范围 | 1: 低量程 2: 中量程 3: 高量程 |  |  | R/W
| 0025H | 基准温度 | 15.0℃~35.0℃ 25.0℃（默认） | 10倍值 读到250则实际值为25.0℃ |  | R/W | 设置此值时，按整形设置，如要设置为25.0℃，则设置值为250
| 0026H | 温度系数 | 0.00%~10.00% 2.00%（默认） | 100倍%值 读到200则实际值为2.00% |  | R/W | 设置此值时，按整形设置，如要设置为2.00%，则设置值为200
| 0027H | TDS因数 | 0.40~1.00 0.50（默认） | 100倍值 读到50则实际值为0.50 |  | R/W | 设置此值时，按整形设置，如要设置为0.50，则设置值为50
0028H
0029H
002AH
002BH
002CH
002DH
002EH
002FH
0030H
0031H
0032H
0033H
0034H
0035H
0036H
0037H
0038H
0039H
003AH
003BH
003CH
003DH
| 003EH | AD_SEN |  |  |  | R
| 003FH | AD_TEM |  |  |  | R
| 0040H | 工作模式 |  |  |  | R/W
| 0041H | 工作模式参数 |  |  |  | R/W
| 0042H | 工作事件 |  |  |  | R
| 0043H | 状态指示（如校准错误） |  |  |  | R
| 0044H | 仪表类型 |  |  |  | R
| 0045H | 仪表型号 |  |  |  | R
| 0046H | 软件版本 |  |  |  | R
| 0047H | 硬件版本 |  |  |  | R
| 0048H | 序列号1 |  |  |  | R
| 0049H | 序列号2 |  |  |  | R

## DO溶氧
功能码 | 寄存器地址 | 寄存器名称 | 范围 | 高字节 | 低字节 | 读/写 | 备注
浮动数据 （输入寄存器） 功能码04读取 | 0000H | DO氧浓度值 | 0.00mg/L~20.00mg/L | 16位整形 0~2000 |  | R | 0x7FFF 超上限 0x8000 超下限
| 0001H | 小数及单位 |  | 小数位数 2 | 单位mg/L | R
| 0002H | DO氧含量值 | 0.0%~200.0% | 16位整形 0~2000 |  | R | 0x7FFF 超上限 0x8000 超下限
| 0003H | 小数及单位 |  | 小数位数 1 | 单位 % | R
| 0004H | DO传感器电流值 | 0~1000nA | 16位整形 0~1000
| 0005H | 小数及单位 |  | 小数位数 0 | 单位 nA
0006H
0007H
| 0008H | 温度值 | -10.0℃~110.0℃ | 16位整形 -100~1100 |  | R | 0x7FFF 超上限 0x8000 超下限
| 0009H | 小数及单位 |  | 小数位数 1 | 单位 ℃ | R
000AH
000BH
000CH
000DH
000EH
000FH
内部参数寄存器 （保持寄存器） 功能码03读取 | 0010H
0011H
0012H
0013H
0014H
0015H
0016H
0017H
0018H
| 0019H | DO校准情况 | 0:未校准 1:已校准 | BIT0：第一点空气100% BIT1：第二点无氧水0% |  | R
| 001AH | DO OFFSET |  | 16位整形0~40 |  | R
| 001BH | 小数及单位 |  | 小数位数 0 | 单位 nA | R
| 001CH | DO SLOPE | 70.0%~130.0% | 16位整形 700~1300 |  | R | 默认单位% 一位小数
| 001DH |  |  |  |  | R
| 001EH | 本机地址 | 地址1~255 |  |  | R/W
| 001FH | 通信速率 | 0:1200 1:2400 2:4800 3:9600(默认) |  |  | R/W
| 0020H | 温补类型 | 0:手动 1:自动（PT） |  |  | R/W | 手动温补时，下一寄存器为设定温度值 自动温补时，下一寄存器为设定偏置值
| 0021H | 温度偏置（自动温补） | -10.0℃~10.0℃ 0.0℃（默认） | 10倍值 读到250则实际值为25.0℃ |  | R/W
|  | 温度设定值（手动温补） | -10.0℃~110.0℃ 25.0℃（默认）
0022H
| 0023H | 电极类型 | 0:400nA电极 1:80nA电极 |  |  | R/W
| 0024H | 大气压力补偿 | 600mbar~2000mbar 1013mbar（默认） |  |  | R/W
| 0025H | 过程压力补偿 | 600mbar~2000mbar 1013mbar（默认） |  |  | R/W
| 0026H | 盐度补偿 | 0.0ppt~40.0ppt 0.0ppt（默认） | 10倍值 读到200则实际值为20.0ppt |  | R/W | 设置此值时，按整形设置， 如需设置20.0ppt，则设置值为200
0027H
0028H
0029H
002AH
002BH
002CH
002DH
002EH
002FH
0030H
0031H
0032H
0033H
0034H
0035H
0036H
0037H
0038H
0039H
003AH
003BH
003CH
003DH
| 003EH | AD_SEN |  |  |  | R
| 003FH | AD_TEM |  |  |  | R
| 0040H | 工作模式 |  |  |  | R/W
| 0041H | 工作模式参数 |  |  |  | R/W
| 0042H | 工作事件 |  |  |  | R
| 0043H | 状态指示（如校准错误） |  |  |  | R
| 0044H | 仪表类型 |  |  |  | R
| 0045H | 仪表型号 |  |  |  | R
| 0046H | 软件版本 |  |  |  | R
| 0047H | 硬件版本 |  |  |  | R
| 0048H | 序列号1 |  |  |  | R
| 0049H | 序列号2 |  |  |  | R

## FCL余率
功能码 | 寄存器地址 | 寄存器名称 | 范围 | 高字节 | 低字节 | 读/写 | 备注
浮动数据 （输入寄存器） 功能码04读取 | 0000H | FCL值 | 0.00mg/L~20.00mg/L | 16位整形 0~2000 |  | R | 0x7FFF 超上限 0x8000 超下限
| 0001H | 小数及单位 |  | 小数位数 2 | 单位mg/L | R
| 0002H | HCLO值 | 0.00mg/L~20.00mg/L | 16位整形 0~2000 |  | R | 0x7FFF 超上限 0x8000 超下限
| 0003H | 小数及单位 |  | 小数位数 2 | 单位mg/L | R
| 0004H | FCL传感器电压值 | -10mV~40mV | 16位整形 0~40 |  | R
| 0005H | 小数及单位 |  | 小数位数 0 | 单位 mV | R
0006H
0007H
| 0008H | 温度值 | -10.0℃~110.0℃ | 16位整形 -100~1100 |  | R | 0x7FFF 超上限 0x8000 超下限
| 0009H | 小数及单位 |  | 小数位数 1 | 单位 ℃ | R
000AH
000BH
000CH
000DH
000EH
000FH
内部参数寄存器 （保持寄存器） 功能码03读取 | 0010H
0011H
0012H
0013H
0014H
0015H
0016H
0017H
0018H
| 0019H | FCL校准情况 | 0:未校准 1:已校准 | BIT0：零点 BIT1：斜率点 |  | R
| 001AH | FCL OFFSET |  | 16位整形 |  | R
| 001BH | 小数及单位 |  | 小数位数2 | 单位 mg/L | R
| 001CH | FCL SLOPE | 30.0%~300.0% | 16位整形 700~1300 |  | R | 默认单位% 一位小数
| 001DH |  |  |  |  | R
| 001EH | 本机地址 | 地址1~255 |  |  | R/W
| 001FH | 通信速率 | 0:1200 1:2400 2:4800 3:9600(默认) |  |  | R/W
| 0020H | 温补类型 | 0:手动 1:自动（PT） |  |  | R/W | 手动温补时，下一寄存器为设定温度值 自动温补时，下一寄存器为设定偏置值
| 0021H | 温度偏置（自动温补） | -10.0℃~10.0℃ 0.0℃（默认） | 10倍值 读到250则实际值为25.0℃ |  | R/W
|  | 温度设定值（手动温补） | -10.0℃~110.0℃ 25.0℃（默认）
0022H
| 0023H | PH补偿开关 | 0:关闭 1:打开 |  |  | R/W
| 0024H | PH补偿值 | 0.00PH~14.00PH |  |  | R/W | 设置此值时，按整形设置， 如需设置6.86PH，则设置值为686
0025H
0026H
0027H
0028H
0029H
002AH
002BH
002CH
002DH
002EH
002FH
0030H
0031H
0032H
0033H
0034H
0035H
0036H
0037H
0038H
0039H
003AH
003BH
003CH
003DH
| 003EH | AD_SEN |  |  |  | R
| 003FH | AD_TEM |  |  |  | R
| 0040H | 工作模式 |  |  |  | R/W
| 0041H | 工作模式参数 |  |  |  | R/W
| 0042H | 工作事件 |  |  |  | R
| 0043H | 状态指示（如校准错误） |  |  |  | R
| 0044H | 仪表类型 |  |  |  | R
| 0045H | 仪表型号 |  |  |  | R
| 0046H | 软件版本 |  |  |  | R
| 0047H | 硬件版本 |  |  |  | R
| 0048H | 序列号1 |  |  |  | R
| 0049H | 序列号2 |  |  |  | R

## 鉛離子
功能碼 | 寄存器位址 | 寄存器名稱 | 範圍 | 高位元組 | 低位元組 | 讀/寫 | 備註
浮動資料 （輸入寄存器） 功能碼04讀取 | 0000H | PB值 | 0~1000ppb | 16位整形 0~1000 |  | R | 0x7FFF 超上限 0x8000 超下限
| 0001H | 小數及單位 |  | 小數位數 0 | 單位ppb | R
| 0002H | 電極電壓信號值 | -500mV~500mV | 16位整形 -500~500 |  | R | 0x7FFF 超上限 0x8000 超下限
| 0003H | 小數及單位 |  | 小數位數 0 | 單位mV | R
0004H
0005H
0006H
0007H
0008H
0009H
000AH
000BH
000CH
000DH
000EH
000FH
內部參數寄存器 （保持寄存器） 功能碼03讀取 | 0010H
0011H
0012H
0013H
0014H
0015H
0016H
0017H
0018H
0019H
001AH
001BH
001CH
| 001DH |  |  |  |  | R
| 0015H | 本機地址 | 地址1~255 |  |  | R/W
| 0016H | 通信速率 | 0:1200 1:2400 2:4800 3:9600(默認) |  |  | R/W
| 0017H | 溫補類型 | 0:手動 1:自動（PT） |  |  | R/W | 手動溫補時，下一寄存器為設定溫度值 自動溫補時，下一寄存器為設定偏置值
| 0018H | 溫度偏置（自動溫補） | -10.0℃~10.0℃ 0.0℃（默認） | 10倍值 讀到250則實際值為25.0℃ |  | R/W
|  | 溫度設定值（手動溫補） | -10.0℃~110.0℃ 25.0℃（默認）
| 0019H | 1ppb電壓值 | -200~200 |  |  | R/W
| 0020H | 10ppb電壓值 | 和1ppb間隔在3~30 |  |  | R/W
| 0021H | 100ppb電壓值 | 和10ppb間隔在3~30 |  |  | R/W
0025H
0026H
0027H
0028H
0029H
002AH
002BH
002CH
002DH
002EH
002FH
0030H
0031H
0032H
0033H
0034H
0035H
0036H
0037H
0038H
0039H
003AH
003BH
003CH
003DH
| 003EH | AD_SEN |  |  |  | R
| 003FH | AD_TEM |  |  |  | R
| 0040H | 工作模式 |  |  |  | R/W
| 0041H | 工作模式參數 |  |  |  | R/W
| 0042H | 工作事件 |  |  |  | R
| 0043H | 狀態指示（如校準錯誤） |  |  |  | R
| 0044H | 儀錶類型 |  |  |  | R
| 0045H | 儀錶型號 |  |  |  | R
| 0046H | 軟體版本 |  |  |  | R
| 0047H | 硬體版本 |  |  |  | R
| 0048H | 序號1 |  |  |  | R
| 0049H | 序號2 |  |  |  | R

## 单位对照表
单位对照表：
数据 | 0X00 | 0X01 | 0X02 | 0X03 | 0X04 | 0X05 | 0X06
单位 | mV | nA | uA | mA | Ω | KΩ | MΩ
数据 | 0X07 | 0X08 | 0X09 | 0X0A | 0X0B | 0X0C | 0X0D
单位 | uS | mS | S | pH | ℃ | ℉ | ug/L
数据 | 0X0E | 0X0F | 0X10 | 0X11 | 0X12 | 0X13 | 0X14
单位 | mg/L | g/L | ppb | ppm | ppt | % | mbar
数据 | 0X15 | 0X16
单位 | bar | mmHg

## 用户校准流程
校准步骤 | 步骤1 | 步骤2 | 步骤3
步骤说明 | 使仪表进入校准状态 | 发送标准液信息 | 读取仪表校准状态
实施指令 | 01 06 00 40 XX XX CRCH CRCL | 01 06 00 41 XX XX CRCH CRCL | 01 03 00 43 00 01 CRCH CRCL
操作对象 | 仪表模式控制寄存器 | 标准液信息 | 校准情况
对象寄存器地址 | 40H | 41H | 43H
| 步骤1指令中 XX XX 对应值 | 步骤2指令中 XX XX 对应值 | 步骤3返回43H寄存器值对应信息
pH | 0X0060:进入校准模式 | 0x0002:低点(4.00或4.01) 0x0004:中点(6.86或7.00) 0x0008:高点(9.18或10.01) | 0x0000:已成功校准 0x0001:校准尚未完成 0x0002:未接收到标准液信息或无此标准液 0x0003:信号无法稳定或信号超出范围 0x0004:斜率或偏置超出允许范围
ORP | 0X0060:进入校准第一点 0X0061:进入校准第二点 | ORP标准液值 如86mV则发送十进制86
DO | 0X0060:进入校准模式 | 1.0x0001:空气中 2.0x0002:无氧水
CON | 0X0060:进入校准模式 | CON标准液值(根据当前测量范围按整形发送) 如当前测量范围0~20.00mS 标准液12.90mS，则发送十进制1290
FCL | 0X0060:进入校准模式 | 1.先校准斜率：标准液值标准液10.00mg/L，则发送十进制1000 2.再校准偏置：0x0001